ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ / w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice / Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 / NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 / Dyrektor tel.032/ 245-34-40 / tel.032 /770-77-84 / Kadry tel. 032/245-25-54 / Gł. księgowa tel. 032/245-25-28	Świętochłowice, dnia 12 sierpnia 2010 r.

...................................

...................................

...................................

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych;
        nr sprawy: 21/ZA/10.

Pytanie nr 1
Dot. poz. 9-11- Czy Zamawiający nie popełnił omyłki- rękawice są z reguły grubsze na palcach a nie na dłoni, czy zatem Zamawiający dopuści rękawice polimeryzowane, pokryte na całej powierzchni jednolitą wyczuwalną mikroteksturą, kolor naturalnego lateksu (sztuczne pigmenty mogą być alergenne) , grubość na części dłoniowej min. 0,12 mm i na palcu min. 0,14 mm i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?
Odpowiedź na pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 9- „grubość ścianki na dłoni min. 0,15 mm i na palcach min. 0,13 mm” nadając jej brzmienie: „grubość ścianki na dłoni min. 0,13 mm i na palcach min. 0,15 mm”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 10- „grubość ścianki na dłoni min. 0,15 mm i na palcach min. 0,13 mm” nadając jej brzmienie: „grubość ścianki na dłoni min. 0,13 mm i na palcach min. 0,15 mm”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 11- „grubość ścianki na dłoni min. 0,15 mm i na palcach min. 0,13 mm” nadając jej brzmienie: „grubość ścianki na dłoni min. 0,13 mm i na palcach min. 0,15 mm”.

Pytanie nr 2
Dotyczy poz. 20-26- Czy nie zaszła omyłka gdyż z opisu wynika, że Zamawiający wymaga rękawic bardzo niskiej jakości. Czy może chodziło o 14N przed starzeniem i 11N po starzeniu?
Odpowiedź na pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 20- „siła zrywająca w niutonach przed starzeniem 0,14; po starzeniu 0,11” nadając jej brzmienie: „siła zrywająca w niutonach przed starzeniem 14N; po starzeniu 11N”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 21- „siła zrywająca w niutonach przed starzeniem 0,14; po starzeniu 0,11” nadając jej brzmienie: „siła zrywająca w niutonach przed starzeniem 14N; po starzeniu 11N”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 22- „siła zrywająca w niutonach przed starzeniem 0,14; po starzeniu 0,11” nadając jej brzmienie: „siła zrywająca w niutonach przed starzeniem 14N; po starzeniu 11N”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 23- „siła zrywająca w niutonach przed starzeniem 0,14; po starzeniu 0,11” nadając jej brzmienie: „siła zrywająca w niutonach przed starzeniem 14N; po starzeniu 11N”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 24- „siła zrywająca w niutonach przed starzeniem 0,14; po starzeniu 0,11” nadając jej brzmienie: „siła zrywająca w niutonach przed starzeniem 14N; po starzeniu 11N”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 25- „siła zrywająca w niutonach przed starzeniem 0,14; po starzeniu 0,11” nadając jej brzmienie: „siła zrywająca w niutonach przed starzeniem 14N; po starzeniu 11N”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 26- „siła zrywająca w niutonach przed starzeniem 0,14; po starzeniu 0,11” nadając jej brzmienie: „siła zrywająca w niutonach przed starzeniem 14N; po starzeniu 11N”.

Pytanie nr 3:
Dotyczy poz. 20-26-Czy Zamawiający podał minimalne wymagania co do grubości ścianek?
Odpowiedź na pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 20- „grubość pojedynczej ścianki palca 0,19 mm; dłoni 0,15 mm; mankiet 0,14 mm” nadając jej brzmienie: „grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,19 mm; dłoni 0,15 mm; mankiet 0,14 mm”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 21- „grubość pojedynczej ścianki palca 0,19 mm; dłoni 0,15 mm; mankiet 0,14 mm” nadając jej brzmienie: „grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,19 mm; dłoni 0,15 mm; mankiet 0,14 mm”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 22- „grubość pojedynczej ścianki palca 0,19 mm; dłoni 0,15 mm; mankiet 0,14 mm” nadając jej brzmienie: „grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,19 mm; dłoni 0,15 mm; mankiet 0,14 mm”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 23- „grubość pojedynczej ścianki palca 0,19 mm; dłoni 0,15 mm; mankiet 0,14 mm” nadając jej brzmienie: „grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,19 mm; dłoni 0,15 mm; mankiet 0,14 mm”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 24- „grubość pojedynczej ścianki palca 0,19 mm; dłoni 0,15 mm; mankiet 0,14 mm” nadając jej brzmienie: „grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,19 mm; dłoni 0,15 mm; mankiet 0,14 mm”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 25- „grubość pojedynczej ścianki palca 0,19 mm; dłoni 0,15 mm; mankiet 0,14 mm” nadając jej brzmienie: „grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,19 mm; dłoni 0,15 mm; mankiet 0,14 mm”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 26- „grubość pojedynczej ścianki palca 0,19 mm; dłoni 0,15 mm; mankiet 0,14 mm” nadając jej brzmienie: „grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,19 mm; dłoni 0,15 mm; mankiet 0,14 mm”.

Pytanie nr 4:
Dotyczy poz. 27-29- Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze zielonym?
Odpowiedź na pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5:
Dotyczy poz. 27-29- Czy Zamawiający podał minimalne wymagania co do grubości ścianek?
Odpowiedź na pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 27- „grubość pojedynczej ścianki palca 0,22 mm; dłoni 0,18 mm; mankiet 0,17 mm” nadając jej brzmienie: „grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,22 mm; dłoni 0,18 mm; mankiet 0,17 mm”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 28- „grubość pojedynczej ścianki palca 0,22 mm; dłoni 0,18 mm; mankiet 0,17 mm;” nadając jej brzmienie: „grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,22 mm; dłoni 0,18 mm; mankiet 0,17 mm”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 29- „grubość pojedynczej ścianki palca 0,22 mm; dłoni 0,18 mm; mankiet 0,17 mm” nadając jej brzmienie: „grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,22 mm; dłoni 0,18 mm; mankiet 0,17 mm”.

Pytanie nr 6:
Dotyczy poz. 30-32- Czy Zamawiający podał minimalne wymagania co do grubości ścianek?
Odpowiedź na pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 30- „grubość pojedynczej ścianki palca 0,35mm; dłoni 0,33 mm” nadając jej brzmienie: „grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,35mm; dłoni 0,33 mm
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 31- „grubość pojedynczej ścianki palca 0,35mm; dłoni 0,33 mm” nadając jej brzmienie: „grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,35mm; dłoni 0,33 mm”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 32- „grubość pojedynczej ścianki palca 0,35mm; dłoni 0,33 mm” nadając jej brzmienie: „grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,35mm; dłoni 0,33 mm”.

Pytanie nr 7:
Dotyczy poz. 30-32- Czy Zamawiający dopuści rękawice o wytrzymałości na rozciąganie 24 MPA, wydłużeniu przy zerwaniu 750% i w zgodności z europejskimi normami (EN 455-1,2,3) a nie amerykańskimi (ASTM) lub wyłączy te pozycje do osobnego pakietu?
Rozwiązanie takie umożliwi złożenie większej ilości ofert i zwiększy konkurencyjność ofert.
Odpowiedź na pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 30- „siła rozciągania MPA przed starzeniem 32, po starzeniu 24” nadając jej brzmienie: „siła rozciągania MPA min. przed starzeniem 32, po starzeniu 24”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 31- „siła rozciągania MPA przed starzeniem 32, po starzeniu 24” nadając jej brzmienie: „siła rozciągania MPA min. przed starzeniem 32, po starzeniu 24”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym w poz. 32- „siła rozciągania MPA przed starzeniem 32, po starzeniu 24” nadając jej brzmienie: „siła rozciągania MPA min. przed starzeniem 32, po starzeniu 24”.

Pytanie nr 8:
Dotyczy poz. 18-19- Czy Zamawiający wymaga rękawic nitrylowych wolnych od szkodliwych ftalanów (DOP, DEPH)?
Odpowiedź na pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9:
Poz. 1-4- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o gładkiej powierzchni, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź na pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10:
Poz. 9-11- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych bezpudrowych, wykonanych z naturalnego lateksu z wewnętrzną warstwą bezlateksową (polimerowaną), grubość ścianki na dłoni 0,10-0,11 mm.
Odpowiedź na pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11:
Poz. 20-26- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic sterylizowanych tlenkiem etylenu o grubości pojedynczej ścianki palca 0,20-0,21 mm; dłoni 0,19-0,20 mm; siła zrywająca w niutonach prze starzeniem 14-15; po starzeniu 11-12.
Odpowiedź na pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w poz. 20-26 rękawice sterylizowanych tlenkiem etylenu o grubości pojedynczej ścianki palca 0,20-0,21 mm; dłoni 0,19-0,20 mm; siła zrywająca w niutonach prze starzeniem 14-15; po starzeniu 11-12.

Pytanie nr 12:
Poz. 27-29- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych sterylnych, syntetycznych, bezpudrowych, kolor: kremowy, wykonanych z neoprenu, grubość pojedynczej ścianki palca 0,18- 0,19 mm; mankietu 0,11-0,122 mm; AQL 1,5.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic ginekologicznych bezpudrowych, o grubości pojedynczej ścianki palca 0,26-0,27 mm; mankietu 0,20-0,21 mm, siła rozciągania MPA przed starzeniem 28-30, po starzeniu 22-24; siłą zrywająca w niutonach przed starzeniem 16-17, po starzeniu 14-15.
Prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności w/w rękawic z normą ASTM D35-78, ponieważ nie jest to norma obowiązująca na terenie krajów Unii Europejskiej.
Odpowiedź na pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
##### Zgodnie z SIWZ.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki Zdrowotnej w  Świętochłowicach” przedłuża termin składania ofert na dostawę rękawic medycznych;
nr sprawy: 19/ZA/10, na dzień 19.08.20410 r. do godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38- Sekretariat, pok. nr 2.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.08.2010. r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego- Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, pok. nr 5 (sala konferencyjna).
FORMULARZ OFERTOWY

Rękawice medyczne

L.P.	ASORTYMENT	J.m.	ILOŚĆ MAX	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane, powierzchnia: teksturowana; wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg; kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń; zawartość protein: < 150 µg/g AQL 1,5; zgodne z normą 455; roz. XS /a100/	op.	60
2.	Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane, powierzchnia: teksturowana; wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg; kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń; zawartość protein: < 150 µg/g AQL 1,5; zgodne z normą 455; roz. S /a100/	op.	700
3.	Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane, powierzchnia: teksturowana; wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg; kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń; zawartość protein: < 150 µg/g AQL 1,5; zgodne z normą 455; roz. M /a100/	op.	700
4.	Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane, powierzchnia: teksturowana; wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg; kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń; zawartość protein: < 150 µg/g AQL 1,5; zgodne z normą 455; roz. L /a100/	op.	30
5.	Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, powierzchnia: teksturowana; wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg; kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń; zawartość protein: < 80 µg/g AQL 1,5; zgodne z normą 455; roz. XS /a100/	op.	50
6.	Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, powierzchnia: teksturowana; wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg; kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń; zawartość protein: < 80 µg/g AQL 1,5; zgodne z normą 455; roz. S /a100/	op.	700
7.	Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, powierzchnia: teksturowana; wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg; kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń; zawartość protein: < 80 µg/g AQL 1,5; zgodne z normą 455; roz. M /a100/	op.	700
8.	Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, powierzchnia: teksturowana; wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg; kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń; zawartość protein: < 80 µg/g AQL 1,5; zgodne z normą 455; roz. L /a100/	op.	30
9.	Rękawice diagnostyczne bezpudrowe, wykonane z naturalnego lateksu, warstwa zewnętrzna pokryta polimerem, koloru różowego, z zewnętrzną warstwą antypoślizgową, struktura plastra miodu, przekątna oczek 2-3 mm, grubość ścianki na dłoni min. 0,13 mm i na palcach min. 0,15 mm, wytrzymałe na rozciąganie; zawartość protein > 50µg/g AQL 1,5; roz. S /a100/	op.	280
10.	Rękawice diagnostyczne bezpudrowe, wykonane z naturalnego lateksu, warstwa zewnętrzna pokryta polimerem, koloru różowego, z zewnętrzną warstwą antypoślizgową, struktura plastra miodu, przekątna oczek 2-3 mm, grubość ścianki na dłoni min. 0,13 mm i na palcach min. 0,15 mm, wytrzymałe na rozciąganie; zawartość protein > 50µg/g AQL 1,5; roz. M /a100/	op.	280
11.	Rękawice diagnostyczne bezpudrowe, wykonane z naturalnego lateksu, warstwa zewnętrzna pokryta polimerem, koloru różowego, z zewnętrzną warstwą antypoślizgową, struktura plastra miodu, przekątna oczek 2-3 mm, grubość ścianki na dłoni min. 0,13 mm i na palcach min. 0,15 mm, wytrzymałe na rozciąganie; zawartość protein > 50µg/g AQL 1,5; roz. L /a100/	op.	30
12.	Rękawice diagnostyczne, wykonane z winylu; niejałowe; purdowane; wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg; kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń; AQL 1,5; roz. S /a100/	op.	20
13.	Rękawice diagnostyczne, wykonane z winylu; niejałowe; purdowane; wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg; kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń; AQL 1,5; roz. M /a100/	op.	20
14.	Rękawice diagnostyczne, wykonane z winylu; niejałowe; purdowane; wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg; kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń; AQL 1,5; roz. L /a100/	op.	20
15.	Rękawice diagnostyczne, wykonane z winylu; niejałowe; bezpudrowe; wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg; kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń; AQL 1,5; roz. S /a100/	op.	50
16.	Rękawice diagnostyczne, wykonane z winylu; niejałowe; bezpudrowe; wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg; kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń; AQL 1,5; roz. M /a100/	op.	50
17.	Rękawice diagnostyczne, wykonane z winylu; niejałowe; bezpudrowe; wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg; kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń; AQL 1,5; roz. L /a100/	op.	50
18.	Rękawice diagnostyczne nitrylowe; niejałowe; bezpudrowe; wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg; kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń; AQL 1,5; roz. S /a100/	op.	20
19.	Rękawice diagnostyczne nitrylowe; niejałowe; bezpudrowe; wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg; kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń; AQL 1,5; roz. M /a100/	op.	20
20.	Rękawice sterylne chirurgiczne z rolowanym mankietem; pudrowane: wykonane z lateksu naturalnego; sterylizowane promieniami gamma; grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,19 mm; dłoni 0,15 mm; mankiet 0,14 mm; siła zrywająca w niutonach przed starzeniem 14N; po starzeniu 11N; AQL 1,5; roz. 6,0 / *Zamawiający dopuszcza w poz. 20-26 rękawice sterylizowanych tlenkiem etylenu o grubości pojedynczej ścianki palca 0,20-0,21 mm; dłoni 0,19-0,20 mm; siła zrywająca w niutonach prze starzeniem 14-15; po starzeniu 11-12.	para	400
21.	Rękawice sterylne chirurgiczne z rolowanym mankietem; pudrowane: wykonane z lateksu naturalnego; sterylizowane promieniami gamma; grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,19 mm; dłoni 0,15 mm; mankiet 0,14 mm; siła zrywająca w niutonach przed starzeniem 14N; po starzeniu 11N; AQL 1,5; roz. 6,5 / *Zamawiający dopuszcza w poz. 20-26 rękawice sterylizowanych tlenkiem etylenu o grubości pojedynczej ścianki palca 0,20-0,21 mm; dłoni 0,19-0,20 mm; siła zrywająca w niutonach prze starzeniem 14-15; po starzeniu 11-12.	para	2000
22.	Rękawice sterylne chirurgiczne z rolowanym mankietem; pudrowane: wykonane z lateksu naturalnego; sterylizowane promieniami gamma; grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,19 mm; dłoni 0,15 mm; mankiet 0,14 mm; siła zrywająca w niutonach przed starzeniem 14N; po starzeniu 11N; AQL 1,5; roz. 7,0 / *Zamawiający dopuszcza w poz. 20-26 rękawice sterylizowanych tlenkiem etylenu o grubości pojedynczej ścianki palca 0,20-0,21 mm; dłoni 0,19-0,20 mm; siła zrywająca w niutonach prze starzeniem 14-15; po starzeniu 11-12.	para	2500
23.	Rękawice sterylne chirurgiczne z rolowanym mankietem; pudrowane: wykonane z lateksu naturalnego; sterylizowane promieniami gamma; grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,19 mm; dłoni 0,15 mm; mankiet 0,14 mm; siła zrywająca w niutonach przed starzeniem 14N; po starzeniu 11N; AQL 1,5; roz. 7,5 / *Zamawiający dopuszcza w poz. 20-26 rękawice sterylizowanych tlenkiem etylenu o grubości pojedynczej ścianki palca 0,20-0,21 mm; dłoni 0,19-0,20 mm; siła zrywająca w niutonach prze starzeniem 14-15; po starzeniu 11-12.	para	4000
24.	Rękawice sterylne chirurgiczne z rolowanym mankietem; pudrowane: wykonane z lateksu naturalnego; sterylizowane promieniami gamma; grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,19 mm; dłoni 0,15 mm; mankiet 0,14 mm; siła zrywająca w niutonach przed starzeniem 14N; po starzeniu 11N; AQL 1,5; roz. 8,0 / *Zamawiający dopuszcza w poz. 20-26 rękawice sterylizowanych tlenkiem etylenu o grubości pojedynczej ścianki palca 0,20-0,21 mm; dłoni 0,19-0,20 mm; siła zrywająca w niutonach prze starzeniem 14-15; po starzeniu 11-12.	para	1500
25.	Rękawice sterylne chirurgiczne z rolowanym mankietem; pudrowane: wykonane z lateksu naturalnego; sterylizowane promieniami gamma; grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,19 mm; dłoni 0,15 mm; mankiet 0,14 mm; siła zrywająca w niutonach przed starzeniem 14N; po starzeniu 11N; AQL 1,5; roz. 8,5 / *Zamawiający dopuszcza w poz. 20-26 rękawice sterylizowanych tlenkiem etylenu o grubości pojedynczej ścianki palca 0,20-0,21 mm; dłoni 0,19-0,20 mm; siła zrywająca w niutonach prze starzeniem 14-15; po starzeniu 11-12.	para	100
26.	Rękawice sterylne chirurgiczne z rolowanym mankietem; pudrowane; wykonane z lateksu naturalnego; sterylizowane promieniami gamma; grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,19 mm; dłoni 0,15 mm; mankiet 0,14 mm; siła zrywająca w niutonach przed starzeniem 14N; po starzeniu 11N; AQL 1,5; roz. 9,0 / *Zamawiający dopuszcza w poz. 20-26 rękawice sterylizowanych tlenkiem etylenu o grubości pojedynczej ścianki palca 0,20-0,21 mm; dłoni 0,19-0,20 mm; siła zrywająca w niutonach prze starzeniem 14-15; po starzeniu 11-12.	para	100
27.	Rękawice chirurgiczne sterylne; syntetyczne; bezpudrowe; bezlateksowe; kolor: jasny brąz; wykonane z polichloroprenu; kształt rękawicy dopasowany do anatomii rąk; grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,22 mm; dłoni 0,18 mm; mankiet 0,17 mm; palce lekko zgięte; AQL 1,0, roz. 7	para	300
28.	Rękawice chirurgiczne sterylne; syntetyczne; bezpudrowe; bezlateksowe; kolor: jasny brąz; wykonane z polichloroprenu; kształt rękawicy dopasowany do anatomii rąk; grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,22 mm; dłoni 0,18 mm; mankiet 0,17 mm; palce lekko zgięte; AQL 1,0, roz. 7,5	para	300
29.	Rękawice chirurgiczne sterylne; syntetyczne; bezpudrowe; bezlateksowe; kolor: jasny brąz; wykonane z polichloroprenu; kształt rękawicy dopasowany do anatomii rąk; grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,22 mm; dłoni 0,18 mm; mankiet 0,17 mm; palce lekko zgięte; AQL 1,0, roz. 8,0	para	300
30.	Rękawice ginekologiczne bezpudrowe; sterylizowane promieniami gamma; rękawica prawa i lewa; anatomiczny kształt; mikrochropowata powierzchnia; wykonane z lateksu naturalnego; długość min.: 455 mm; / grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,35mm; dłoni 0,33 mm; siła rozciągania MPA min. przed starzeniem 32, po starzeniu 24; siła zrywająca w niutonach przed starzeniem 30, po starzeniu 26; kolor: kremowo- żółty; zgodne z normami: EN 455-13; ASTM D35-78; roz. S	para	20
31.	Rękawice ginekologiczne bezpudrowe; sterylizowane promieniami gamma; rękawica prawa i lewa; anatomiczny kształt; mikrochropowata powierzchnia; wykonane z lateksu naturalnego; długość min.: 455 mm; grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,35mm; dłoni 0,33 mm; siła rozciągania MPA min. przed starzeniem 32, po starzeniu 24; siła zrywająca w niutonach przed starzeniem 30, po starzeniu 26; kolor: kremowo- żółty; zgodne z normami: EN 455-13; ASTM D35-78; roz. M	para	20
32.	Rękawice ginekologiczne bezpudrowe; sterylizowane promieniami gamma; rękawica prawa i lewa; anatomiczny kształt; mikrochropowata powierzchnia; wykonane z lateksu naturalnego; długość min.: 455 mm; grubość min. pojedynczej ścianki palca 0,35mm; dłoni 0,33 mm; siła rozciągania MPA min. przed starzeniem 32, po starzeniu 24; siła zrywająca w niutonach przed starzeniem 30, po starzeniu 26; kolor: kremowo- żółty; zgodne z normami: EN 455-13; ASTM D35-78; roz. L	para	20
33.	Rękawice z folii /a100/	op.	150
				Razem

### Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:....................................................................................................................................................................................................................................
### Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych brutto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
###
        ………………………………..
(miejscowość i data)
        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)